## Град 15-18.04.20
Построение градуировочной зависимости для определения прочности бетона косвенным методом ультразвукового контроля
среднее | 45.8423 | 52.9824 | [11 empty] | 52.9824
сумма | 1191.9 | 1377.5432 | [8 empty] | 265.4035 | 327.2127 |  |  |  | 403.4165 | 693.8333 | 403.4165 | 290.4168
№ п/п | Нi | Riф | Riн = a * Hi + b |  | r | Sт.н.м. | Погрешность определения прочности бетона по градуировочной зависимости (≤15%) | Параметр отбраковки результатов (≤ 2) | Параметры для расчета коэффициентов a и b |  |  |  | n | Riн | Параметры для расчета коэффициента корреляции, r |  |  |  | (Riн-Riф)^2 | ¦Riн-Riф¦
|  |  | a | b |  |  |  |  | Rфср-Riф | Hiср-Hi | (Hiср-Hi)^2 | (Riфср-Riф)* (Hiср-Hi) |  |  | Riн-Riнср | (Riн-Riнср)^2 | (Riф-Riфср)^2 | (Riн-Riнср)* (Riф-Riфср)
1 | 45 | 57.5467 | 1.2329 | -3.536 | 0.76252 | 3.4786 | 6.566% | 1.6106 | 4.5643 | -0.84231 | 0.70948 | -3.8445 | 26 | 51.944 | -1.0385 | 1.0784 | 20.8329 | -4.7399 | 31.3911 | 5.6028
2 | 46.1 | 57.4479 | [5 empty] | 1.1924 | 4.4654 | 0.25769 | 0.066405 | 1.1507 |  | 53.3001 | 0.31771 | 0.10094 | 19.94 | 1.4187 | 17.2036 | 4.1477
3 | 46.1 | 57.7445 | [5 empty] | 1.2776 | 4.7621 | 0.25769 | 0.066405 | 1.2271 |  | 53.3001 | 0.31771 | 0.10094 | 22.6772 | 1.5129 | 19.7523 | 4.4444
4 | 42.6 | 48.1 | [5 empty] | 0.25442 | -4.8824 | -3.2423 | 10.5126 | 15.8303 |  | 48.985 | -3.9974 | 15.9792 | 23.8381 | 19.517 | 0.78327 | 0.88503
5 | 42.1 | 47.9 | [5 empty] | 0.1347 | -5.0824 | -3.7423 | 14.0049 | 19.02 |  | 48.3686 | -4.6138 | 21.2876 | 25.8311 | 23.4495 | 0.21957 | 0.46858
6 | 52 | 59.0299 | [5 empty] | 0.44393 | 6.0475 | 6.1577 | 37.9172 | 37.2385 |  | 60.5742 | 7.5917 | 57.6346 | 36.5719 | 45.9108 | 2.3848 | 1.5443
7 | 44.5 | 55.2726 | [5 empty] | 1.1341 | 2.2901 | -1.3423 | 1.8018 | -3.074 |  | 51.3275 | -1.6549 | 2.7387 | 5.2447 | -3.79 | 15.5633 | 3.945
8 | 47.2 | 55.1737 | [5 empty] | 0.14873 | 2.1912 | 1.3577 | 1.8433 | 2.975 |  | 54.6563 | 1.6739 | 2.8019 | 4.8016 | 3.6679 | 0.26766 | 0.51736
9 | 48.7 | 54.086 | [5 empty] | 0.69557 | 1.1036 | 2.8577 | 8.1664 | 3.1537 |  | 56.5056 | 3.5232 | 12.413 | 1.2179 | 3.8882 | 5.8546 | 2.4196
10 | 39.5 | 43.4 | [5 empty] | 0.50683 | -9.5824 | -6.3423 | 40.2249 | 60.7747 |  | 45.1631 | -7.8194 | 61.1423 | 91.823 | 74.9284 | 3.1084 | 1.7631
11 | 47.6 | 54.5804 | [5 empty] | 0.16359 | 1.598 | 1.7577 | 3.0895 | 2.8088 |  | 55.1495 | 2.167 | 4.6961 | 2.5535 | 3.4629 | 0.32383 | 0.56906
12 | 49.6 | 55.5692 | [5 empty] | 0.58818 | 2.5868 | 3.7577 | 14.1203 | 9.7202 |  | 57.6152 | 4.6328 | 21.463 | 6.6913 | 11.9839 | 4.1864 | 2.0461
13 | 46.3 | 56.3602 | [5 empty] | 0.8088 | 3.3778 | 0.45769 | 0.20948 | 1.546 |  | 53.5467 | 0.56428 | 0.31842 | 11.4094 | 1.906 | 7.9157 | 2.8135
14 | 47.3 | 52.7017 | [5 empty] | 0.59733 | -0.28069 | 1.4577 | 2.1249 | -0.40917 |  | 54.7796 | 1.7972 | 3.2298 | 0.078789 | -0.50446 | 4.3175 | 2.0779
15 | 47.1 | 53.4928 | [5 empty] | 0.29905 | 0.51033 | 1.2577 | 1.5818 | 0.64183 |  | 54.533 | 1.5506 | 2.4043 | 0.26043 | 0.79131 | 1.0822 | 1.0403
16 | 47.2 | 49.3399 | [5 empty] | 1.5283 | -3.6425 | 1.3577 | 1.8433 | -4.9454 |  | 54.6563 | 1.6739 | 2.8019 | 13.268 | -6.0972 | 28.2643 | 5.3164
17 | 40.5 | 42.4 | [5 empty] | 1.1487 | -10.5824 | -5.3423 | 28.5403 | 56.5346 |  | 46.396 | -6.5865 | 43.3815 | 111.9878 | 69.7008 | 15.9677 | 3.996
18 | 43.9 | 49.241 | [5 empty] | 0.38716 | -3.7414 | -1.9423 | 3.7726 | 7.267 |  | 50.5878 | -2.3946 | 5.7343 | 13.9981 | 8.9594 | 1.8138 | 1.3468
20 | 48.6 | 51.3174 | [5 empty] | 1.456 | -1.665 | 2.7577 | 7.6049 | -4.5915 |  | 56.3824 | 3.3999 | 11.5595 | 2.7722 | -5.6608 | 25.6533 | 5.0649
22 | 39 | 42.3 | [5 empty] | 0.64584 | -10.6824 | -6.8423 | 46.8172 | 73.0925 |  | 44.5466 | -8.4358 | 71.1627 | 114.1143 | 90.1148 | 5.0474 | 2.2466
24 | 43.6 | 47.3 | [5 empty] | 0.83882 | -5.6824 | -2.2423 | 5.0279 | 12.7418 |  | 50.2179 | -2.7645 | 7.6425 | 32.29 | 15.7092 | 8.5142 | 2.9179
26 | 49.8 | 53.5916 | [5 empty] | 1.2276 | 0.6092 | 3.9577 | 15.6633 | 2.411 |  | 57.8618 | 4.8794 | 23.8085 | 0.37113 | 2.9725 | 18.2345 | 4.2702
27 | 46.7 | 58.8321 | [5 empty] | 1.3776 | 5.8497 | 0.85769 | 0.73564 | 5.0173 |  | 54.0399 | 1.0574 | 1.1182 | 34.2191 | 6.1857 | 22.9659 | 4.7923
28 | 44.3 | 55.3714 | [5 empty] | 1.2334 | 2.389 | -1.5423 | 2.3787 | -3.6846 |  | 51.0809 | -1.9015 | 3.6157 | 5.7073 | -4.5427 | 18.4083 | 4.2905
30 | 49.8 | 60.2164 | [5 empty] | 0.67688 | 7.234 | 3.9577 | 15.6633 | 28.6299 |  | 57.8618 | 4.8794 | 23.8085 | 52.3307 | 35.2975 | 5.5442 | 2.3546
31 | 46.8 | 59.2277 | [5 empty] | 1.4559 | 6.2452 | 0.95769 | 0.91717 | 5.981 |  | 54.1632 | 1.1807 | 1.3941 | 39.0028 | 7.3739 | 25.6491 | 5.0645
| 47 | 53.295
В30
[15 empty] | Hi | Rф | Мпа | В | проверка
[12 empty] | 1 | 582 |  | 45 | 57.5467 |  |  | 37.6
[12 empty] | 2 | 581 | 45.7333 | 46.1 | 57.4479 | 57.6456 | 46.1165 | 37.6 | 52.8481 | -4.7975 | 42.2785
[12 empty] | 3 | 584 |  | 46.1 | 57.7445 |  |  | 34.8
[12 empty] | 4 | 588 |  | 52.6 | 58.14 |  |  | 36.2
[12 empty] | 5 | 586 | 52.5667 | 53.1 | 57.9422 | 58.5849 | 46.868 | 36.2 | 61.2728 | 2.6879 | 49.0182
[12 empty] | 6 | 597 |  | 52 | 59.0299 |  |  | 38
[12 empty] | 7 | 559 |  | 44.5 | 55.2726 |  |  | 27.6
[12 empty] | 8 | 558 | 46.8 | 47.2 | 55.1737 | 55.2231 | 44.1785 | 38 | 54.1632 | -1.06 | 43.3305
[12 empty] | 9 | 547 |  | 48.7 | 54.086 |  |  | 24.7
[12 empty] | 10 | 556 |  | 49.1 | 54.9759 |  |  | 34.5
[12 empty] | 11 | 552 | 48.7667 | 47.6 | 54.5804 | 55.2726 | 44.218 | 37.4 | 56.5878 | 1.3153 | 45.2703
[12 empty] | 12 | 562 |  | 49.6 | 55.5692 |  |  | 36.6
[12 empty] | 13 | 570 |  | 46.3 | 56.3602
n | - общее число еденичных значений прочности бетона | [10 empty] | 14 | 533 | 46.9 | 47.3 | 52.7017 | 54.9265 | 43.9412 |  | 54.2864 | -0.64003 | 43.4292
Hi | - показание прибора косвенного метода неразрушающего контроля на участке конструкции, ед прибора (заносится втаблицу) | [10 empty] | 15 | 541 |  | 47.1 | 53.4928
Riф | - значение прочности бетона на участке конструкции, полученное методом сжатия образцов-кубов, МПа (заносится втаблицу) | [10 empty] | 16 | 499 |  | 47.2 | 49.3399
Riн | - единичное значение прочности бетона на участке, полученное косвенным методом неразрушающего контроля, МПа | [10 empty] | 17 | 506 | 45.7 | 46 | 50.032 | 49.686 | 39.7488 |  | 52.807 | 3.121 | 42.2456
r | - коэффициент корреляции градуировочной зависимости | [10 empty] | 18 | 498 |  | 43.9 | 49.241
Sтнм | - среднеквадратическая ошибка построенной градуировочной зависимости | [10 empty] | 19 | 475 |  | 49.1 | 46.9668
[12 empty] | 20 | 417 | 49.8333 | 51.8 | 41.2319 | 49.1421 | 39.3137 |  | 57.9029 | 8.7608 | 46.3223
[12 empty] | 21 | 519 |  | 48.6 | 51.3174
[12 empty] | 22 | 507 |  | 50.2 | 50.1309
[12 empty] | 23 | 478 | 50.9667 | 51.3 | 47.2635 | 48.6972 | 38.9578 |  | 59.3002 | 10.603 | 47.4402
[12 empty] | 24 | 476 |  | 51.4 | 47.0657
[12 empty] | 25 | 579 |  | 53.6 | 57.2501
[12 empty] | 26 | 588 | 49 | 43.6 | 58.14 | 57.6951 | 46.156 |  | 56.8755 | -0.81954 | 45.5004
[12 empty] | 27 | 542 |  | 49.8 | 53.5916
[12 empty] | 28 | 595 |  | 46.7 | 58.8321
[12 empty] | 29 | 560 | 45 | 44.3 | 55.3714 | 59.376 | 47.5008 |  | 51.944 | -7.432 | 41.5552
[12 empty] | 30 | 606 |  | 44 | 59.9198
[12 empty] | 31 | 609 |  | 49.8 | 60.2164
[12 empty] | 32 | 599 | 47.8667 | 46.8 | 59.2277 | 59.722 | 47.7776 |  | 55.4782 | -4.2438 | 44.3826
[12 empty] | 33 | 539 |  | 47 | 53.295
[13 empty] | 420 |  | 46.5 | 41.5286
[13 empty] | 424 |  | 47 | 41.9241 | 41.7263 | 33.3811
[13 empty] | 416 |  | 47.6 | 41.1331

## Протокол
[25 empty] | 4 | 5 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 5 | 3 |  | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 30 |  |  | 9 |  | 4 | 12 | 31 | 21 | 12 | 4 | 4 | 11 | 25 | 4 | 10 | 2
[48 empty] | В5 | 5 | 2017 | 01 | 01
1 | 2 | [46 empty] | В7.5 | 7.5 | 2018 | 02 | 02
[48 empty] | В60 | 60 | 2019 | 03 | 03
[48 empty] | В12.5 | 12.5 | 2020 | 04 | 04
[6 empty] | Испытательная строительная лаборатория Филиала AО "НИКИМТ" в Народной Республике Бангладеш | [41 empty] | В15 | 15 | 2021 | 05 | 05
[6 empty] | The testing construction laboratory of the People's Republic of Bangladesh Branch office JSC "NIKIMT" | [41 empty] | В20 | 20 | 2022 | 06 | 06
[6 empty] | Народная Республика Бангладеш, почтовый код 6622,Пабна,Ишварди,ПО Пакши, Площадка строительства АЭС "Руппур"/ People's Republic of Bangladesh, postal code 6622, Pabna, Ishwardi, Pakshi, Ruppur NPP construction Site" | [41 empty] | В22.5 | 22.2 | 2023 | 07 | 07
[48 empty] | В25 | 25 | 5 | 08 | 08
[7 empty] | Свидетельство аккредитации № RU. MCC.АЛ.1057 от 24 августа 2020 г./Certificate of accreditation no. RU. MCC.SCARLET.1057 of 24 August 2020 | [40 empty] | В30 | 30 |  | 09 | 09
[48 empty] | В35 | 35 |  | 10 | 10
[20 empty] | Данные построенной градуировочной зависимости | [13 empty] | а1 | 0.0097 | [7 empty] | 30 |  |  |  |  | В40 | 40 |  | 11 | 11
|  |  |  | Акт на 1л 1 экз /Act on 1 page 1 copies | [8 empty] | № 39-777-32-2/ 580-35 | [6 empty] | от 21.01.2021 | [13 empty] | а0 | -2.99 | [12 empty] | В45 | 45 |  | 12 | 12
[20 empty] | а (а1) | в (а0) | Sтнм | Rm рм | Sт рм | SТ | r | [7 empty] | r | 0.86 | [12 empty] | В50 | 50 |  | 15 | 13
|  | Вид испытаний: /Type of test: |  |  |  |  | Испытаний и оценки прочности бетона/Testing and evaluation of concrete strength | [12 empty] | 0.0097 | -2.99 | 2.19 | 41.9 | 0.838 | 2.3449 | 0.86 | [7 empty] | St | 2.19 | [12 empty] | В55 | 55 |  |  | 14
[34 empty] | Rср | 41.9 | [16 empty] | 15
|  | Поставщик бетона:/Supplier of concrete: |  |  |  |  | Филиал ООО трест "РосСЭМ"/Branch of trest Rossem LLC"; проектный класс прочности бетона/design strength class of concrete В30 (Вн) | [44 empty] | 16
|  | Проектный класс прочности бетона:/Вesign strength class of concrete: | [49 empty] | 17
|  | Объект строительства, конструкция:/ The object of construction, design: |  |  |  |  | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование контурных стен в осях (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) с отм. +4,750 до отм. +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting boundary walls in the axes (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) at elev. +4,750 to elev.+7,950. | [44 empty] | 18
[7 empty] | - | [44 empty] | 19
[7 empty] | 0 | [44 empty] | 20
[7 empty] | - | [34 empty] | Макс. откл,% | Smнм МПа | Sm | Vm, % | n | Кт |  |  |  |  | 21
[7 empty] | - | [44 empty] | 22
|  | НТД /Reference document |  |  |  |  | ГОСТ 18105-2018 "Бетоны. Правила контроля и оценки прочности" ГОСТ 22690-2015 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля. ГОСТ 17624-2012 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности (с Поправкой)/GOST 18105-2018 " Concrete. Rules for strength control and evaluation " GOST 22690-2015 Concrete. Determination of strength by mechanical methods of non-destructive testing. GOST 17624-2012 Concrete. Ultrasonic method for determining strength (Corrected) | [23 empty] | Филиал ООО трест "РосСЭМ"/Branch of trest Rossem LLC" | [11 empty] | 1.3603 | 2.1045 | 5.102 | 20 | 1.07 |  |  |  |  | 23
[31 empty] | Филиал в НРБ RoinWorld S.L./Branch in NRB RoinWorld S.L. | [11 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! |  |  |  |  | 24
[31 empty] | Оргэнергострой | [11 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! |  |  |  |  | 25
[43 empty] | #NUM! | #NUM! | #NUM! | 0 | #NUM! |  |  |  |  | 26
|  | Оборудование и приборы:/ Equipment and devices: |  |  |  |  | Прибор ультразвуковой УКС-МГ4С, заводской номер № 928, Сертификат № 4020/V от 15.12.2020 до 14.12.2021г. / Ultrasonic device UKS-MG4C, factory number № 928, Certificate № 4020/V from 15.12.2020y. to 14.12.2021y. | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! |  |  |  |  | 27
[46 empty] | 1 | 1.07 |  |  |  |  | 28
[35 empty] | Испытания провел | [10 empty] | 2 | 1.07 |  |  |  |  | 29
[18 empty] | Коэффициент вариации прочности бетона конструкций, Vm:/Coefficient of variation in the strength of concrete structures, Vm: | 5,1% (п. 5.4 ГОСТ 18105-2018) | [15 empty] | Козлов Е.Ю./Kozlov E.Yu. | [10 empty] | 3 | 1.07 |  |  |  |  | 30
|  |  | Среднеквадратическое отклонение Sm = 2,1 МПа (п. 5,3 ГОСТ 18105-2018) | [7 empty] | Коэффициент КТ= | [5 empty] | 1.07 | (п. 8.4 ГОСТ 18105-2018) | [16 empty] | Г.Р.Купутдинова/G.R. Kuputdinova | [10 empty] | 4 | 1.07 |  |  |  |  | 31
|  | The object of construction, design: |  |  |  |  | АЭС Руппур НРБ / Ruppur nuclear Power plant People's Republic of Bangladesh | [27 empty] | Стаценко И.О./Statsenko I.O. | [10 empty] | 5 | 1.07 |  |  |  |  | 4
[35 empty] | Ласунов А.П/Lasunov A.P. |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 6 | 1.07
|  | № | Дата последнего бетонирования/Date of concreting | Дата испытания/Test date | Возраст сут/Age day | Среднее показания прибора (Hi); приведенное значение прочности с учетом ур-ния градуировочной зависимости (Ri); среднее значение прочности (Rm); фактический класс бетона (Вф)/The average reading of the device (Hi); the given strength value taking into account the degree of calibration dependence (Ri); the average strength value (Rm); the actual concrete class (Bf) | [28 empty] | К.С.Котенко/K.S. Kotenko |  |  |  |  | Держакова В.В./Derzhakova V.V. | [5 empty] | 7 | 1.08
[35 empty] | Т.В.Храброва/T. V. Khrabrova |  |  |  |  | В. Г. Петров/V. G. Petrov | [5 empty] | 8 | 1.09
[29 empty] | Дата бетонирования | [5 empty] | Н.И.Тенякова/N. I. Tenyakova |  |  |  |  | С.Е.Трембовецкий/S.E. Trembovetsky | [5 empty] | 9 | 1.11
|  | 1 | 31.12.2020 | 04.02.2021 | 35 | № участка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  | 31 |  | 12 |  | 2020 | [6 empty] | Е.М.Пикула/E.M. Pikula | [5 empty] | 10 | 1.14
[6 empty] | Hi, (МПа) | 4764 | 4449 | 4746 | 4637 | 4654 | 4636 | 4450 | 4690 | 4600 | 4432 | 4745 | 4230 | 4689 | 4448 | 4481 | 4549 | 4532 | 4618 | 4464 | 4400 |  |  | 31.12.2020 | [10 empty] | Е.А.Борисов/E.A. Borisov | [5 empty] | 11 | 1.18
[6 empty] | Ri, (МПа) | 43.2208 | 40.1653 | 43.0462 | 41.9889 | 42.1538 | 41.9792 | 40.175 | 42.503 | 41.63 | 40.0004 | 43.0365 | 38.041 | 42.4933 | 40.1556 | 40.4757 | 41.1353 | 40.9704 | 41.8046 | 40.3108 | 39.69 |  |  | Дата испытания | [16 empty] | 12 | 1.23
|  | № | Дата последнего бетонирования/Date of concreting | Дата испытания/Test date | Возраст сут/Age day | Среднее показания прибора (Hi); приведенное значение прочности с учетом ур-ния градуировочной зависимости (Ri); среднее значение прочности (Rm); фактический класс бетона (Вф)/The average reading of the device (Hi); the given strength value taking into account the degree of calibration dependence (Ri); the average strength value (Rm); the actual concrete class (Bf) | [39 empty] | 13 | 1.28
[36 empty] | Начальник строительной лаборатории/Head of construction laboratory | [9 empty] | 14 | 1.33
и.о.Начальника строительной лаборатории/Acting Head of the Construction Laboratory
|  | 2 | 21.12.2020 | #REF! | 438 | № участка | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | [19 empty] | 15 | 1.38
Hi, (МПа) | bar: 21 to 40
Ri, (МПа) | bar: 21 to 40
продолжение №39-777-32-2/ 580
|  | № | Дата последнего бетонирования/Date of concreting | Дата испытания/Test date | Возраст сут/Age day | Среднее показания прибора (Hi); приведенное значение прочности с учетом ур-ния градуировочной зависимости (Ri); среднее значение прочности (Rm); фактический класс бетона (Вф)/The average reading of the device (Hi); the given strength value taking into account the degree of calibration dependence (Ri); the average strength value (Rm); the actual concrete class (Bf)
|  | 3 | 25.11.2020 | #REF! | 464 | № участка | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Hi, (МПа) | bar: 41 to 60
Ri, (МПа) | bar: 41 to 60
|  | № | Дата последнего бетонирования/Date of concreting | Дата испытания/Test date | Возраст, сут/Age, day | Среднее показания прибора (Hi); приведенное значение прочности с учетом ур-ния градуировочной зависимости (Ri); среднее значение прочности (Rm); фактический класс бетона (Вф)/The average reading of the device (Hi); the given strength value taking into account the degree of calibration dependence (Ri); the average strength value (Rm); the actual concrete class (Bf)
|  | 4 | 02.10.2020 | #REF! | 518 | № участка | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
Hi, (МПа) | bar: 61 to 80
Ri, (МПа) | bar: 61 to 80
|  | № | Дата последнего бетонирования/Date of concreting | Дата испытания/Test date | Возраст, сут/Age, day | Среднее показания прибора (Hi); приведенное значение прочности с учетом ур-ния градуировочной зависимости (Ri); среднее значение прочности (Rm); фактический класс бетона (Вф)/The average reading of the device (Hi); the given strength value taking into account the degree of calibration dependence (Ri); the average strength value (Rm); the actual concrete class (Bf)
|  | 5 | 30.06.2020 | #REF! | 612 | № участка | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
Hi, (МПа) | bar: 81 to 100
Ri, (МПа) | bar: 81 to 100
Rm=41,2 МПа (п. 5.1 ГОСТ 18105-2018)
[6 empty] | Фактический класс бетона Вф/Actual class of concrete Bf>Вн и равен 38,6 (п. 8.4.1 ГОСТ 18105-2018) | [22 empty] | 04 |  | 02 |  | 2021
Расчет произведен в соответствие с ГОСТ 18105-2018 схема В.
[5 empty] | Должность /position |  | 87: Ф.И.О./initial; 93: Подпись/signature; 97: Дата/date |  |  | 04.02.2021
[5 empty] | Начальник строительной лаборатории/Head of construction laboratory |  | 87: Т.В.Храброва/T. V. Khrabrova; 97: 04.02.2021
[5 empty] | Испытание провел главный специалист СЛ/The test was conducted by a Chief specialist of the CL |  | 87: Ласунов А.П/Lasunov A.P.; 97: 04.02.2021 | [15 empty] | Abu Saeem Sajal
[5 empty] | Представитель АСЭ/The representative of ASE |  | 87: В. Г. Петров/V. G. Petrov; 97: 04.02.2021 | [15 empty] | Salma Alam
[5 empty] | Представитель BAEC: инженер NPCBL/Representative BAEC: the engineer NPCBL |  | 87: Md. Rezaul Karim; 97: 04.02.2021 | [15 empty] | Jakia Begum
[7 empty] | 98: М.П. | [15 empty] | Md. Rezaul Karim
дата испытания | bar: 92
Выбраковка более 10%
[7 empty] | 81: 1; 82: 4764; 84: 21; 87: 41; 90: 61; 93: 81; 99: Средн; 100: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 580 | [5 empty] | 81: 2; 82: 4449; 84: 22; 87: 42; 90: 62; 93: 82; 99: 4560.7; 100: 4764 | 4449 | 4746 | 4637 | 4654 | 4636 | 4450 | 4690 | 4600 | 4432 | 4745 | 4230 | 4689 | 4448 | 4481 | 4549 | 4532 | 4618 | 4464 | 4400
[7 empty] | 81: 3; 82: 4746; 84: 23; 87: 43; 90: 63; 93: 83; 100: -4.4576 | 2.4492 | -4.063 | -1.673 | -2.0457 | -1.6511 | 2.4273 | -2.8351 | -0.86171 | 2.8219 | -4.041 | 7.2511 | -2.8132 | 2.4711 | 1.7475 | 0.25654 | 0.62929 | -1.2564 | 2.1203 | 3.5236
[7 empty] | 4 | 4637 |  | 24 |  |  | 44 |  |  | 64 |  |  | 84
|  |  | Класс бетона |  |  |  | 5 | 4654 |  | 25 |  |  | 45 |  |  | 65 |  |  | 85 | [6 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
[7 empty] | 6 | 4636 |  | 26 |  |  | 46 |  |  | 66 |  |  | 86 | bar: 21 to 40
Поставщик бетона | [6 empty] | 7 | 4450 |  | 27 |  |  | 47 |  |  | 67 |  |  | 87 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 8 | 4690 |  | 28 |  |  | 48 |  |  | 68 |  |  | 88
[7 empty] | 9 | 4600 |  | 29 |  |  | 49 |  |  | 69 |  |  | 89 | [6 empty] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[7 empty] | 10 | 4432 |  | 30 |  |  | 50 |  |  | 70 |  |  | 90 | bar: 41 to 60
[7 empty] | 11 | 4745 |  | 31 |  |  | 51 |  |  | 71 |  |  | 91 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 12 | 4230 |  | 32 |  |  | 52 |  |  | 72 |  |  | 92 | [6 empty] | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
[7 empty] | 13 | 4689 |  | 33 |  |  | 53 |  |  | 73 |  |  | 93 | bar: 61 to 80
[7 empty] | 14 | 4448 |  | 34 |  |  | 54 |  |  | 74 |  |  | 94 | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 15 | 4481 |  | 35 |  |  | 55 |  |  | 75 |  |  | 95 | [6 empty] | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
[7 empty] | 16 | 4549 |  | 36 |  |  | 56 |  |  | 76 |  |  | 96 | bar: 81 to 100
[7 empty] | 17 | 4532 |  | 37 |  |  | 57 |  |  | 77 |  |  | 97 |  |  |  | Объект |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[7 empty] | 18 | 4618 |  | 38 |  |  | 58 |  |  | 78 |  |  | 98 |  |  | 543 | RPR.0120.10UKC.0.KZ.LC0036. Вспомогательное реакторное здание(10UKC). Бетонирование контурных стен в осях (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) с отм. +4,750 до отм. +7,950./ Reactor auxiliary building(10UKC). Concreting boundary walls in the axes (1-0,900)-(1-0,400)/(C-12,600)-(C+5,600) at elev. +4,750 to elev.+7,950. | bar: 81 to 97
[7 empty] | 19 | 4464 |  | 39 |  |  | 59 |  |  | 79 |  |  | 99 |  |  | B36,5 | bar: 81 to 97
[7 empty] | 20 | 4400 |  | 40 |  |  | 60 |  |  | 80 |  |  | 100 | bar: 81 to 97
[8 empty] | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 81: 21; 82: 21
[8 empty] | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
[8 empty] | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80
Note on Y14: Среднеквадратическая ошибка испытательного ПРЕССА или 0,02*Rср (ср. прочностьбетона при испытании на прессе)
Note on Z14: Среднеквадратическая общая ошибка градуировочной зависимости
Note on AA14: Коэффициент корреляции градуировочной зависимости
Note on AQ22: Условие выбора формулы. Отклонение единичного значения прочности бетона Ri от Rm ≤ 5% или > 5%
Note on AR22: Среднеквадратическое отклонение прочности бетона в конструкции по результатам неразрушающего контроля. √ ∑(Ri-Rm)^2 / √(n-1)
Note on AS22: Среднеквадратическое отклонение прочности бетона конструкции с учетом среднеквадратического отклонения прочности бетона в конструкции и среднеквадратичесой ошибки построенной градуировочной зависимости к конкретному прибору Sm = (Smнм + Sт/(n-1))*1/(0,7* r+0,3)
Note on AT22: Коэффициент вариации прочности бетона в конструкции Vm = Sm*100/Rm
Note on AU22: Условие выбора формулы. Общее число единичных значений (участков) прочности бетона в конструкции: (∑ ni) ≥6 или <6. Принимаем сами - всегда не менее 6 (Королёва Г.П.)
Note on AV22: Коэффициент требуемой прочности, вычесленный с учетом tά и Vm (0-12)%